## Лист
№ | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг на русском языке | Краткая характеристика (описание) товаров, работ и услуг на государственном языке | Единица измерения | Количество, объём | Цена за единицу, тенге
1 | Автоматический биохимический анализатор | Количество доступных длин волн, не менее 12 | шт | 1 | 4850000
Длины волн измерения 340, 380, 412, 450, 505, 546, 570, 605,660, 700, 740, 800 нм.
Измерение по конечной точке с холостой пробой по образцу или реагенту
Диапазон поглощения, не менее -0.1 — 3.3 Abs
Разрешающая способность фотометра не хуже 0,0001 Abs
Возможность калибровки по стандарту или фактору
Возможность использования до 10 стандартов для нелинейной калибровки
Возможность автоматического сглаживания калибровочной кривой
Возможность турбидиметрических исследований
Возможность измерения кинетическими методами
Возможность измерения бихроматическими методами
Возможность просмотра хода реакции с одновременным отображением абсорбции на двух длинах волн
Встроенный контроль качества в реальном времени
Ведение архива анализов пациентов
Программное обеспечение на базе ОС Windows
Русскоязычный интерфейс
Оригинальные реагенты, контроли, калибраторы и методики для выполнения исследований
Внешний компьютер
Подключение к ЛИС, Двунаправленное
Максимальные размеры (см) 86х70х62.5
Вес прибора, не более 130 кг
Настольное размещение анализатора
Потребление воды, не более 7 литров в час
Количество наименований необходимых промывающих и дополнительных растворов, не более 1
Потребляемая мощность, не более 1500 Вт
Наличие авторизованных заводом изготовителем сервисных специалистов
Процессор 2-х ядорный
Оперативный память ddr3 3gb
Оптический привод DVD-R
Блок питания 400 w
Жесткий диск SSD 120GB
Монитор: диагональ 18,5
Принтер лазерный
2 | Коагулометр автоматический | Механический (магнитный) метод обнаружения тестов, наличие. | шт | 1 | 5000000
Иммуно-турбидиметрический (оптический) метод с 575-нм лазерным источником.
Компьютер: более 1Гб ЦП, память не менее 1 Гб, жесткий диск не менее 40Гб.
Принтер лазерный
Анализатор имеет 2 зонда: один для забора проб, второй для реагентов, наличие.
Количество позиций для образцов, не менее 61 позиции, наличие.
Автоматическая защита пробозаборника от столкновения, в вертикальном направлении, наличие.
Измерительные каналы, не менее 7, наличие.
Не менее 11 позиций для реагентов, наличие
11 со светодиодным индикатором и функцией охлаждения, 2 из которых с функцией перемешивания, наличие.
Пропускная способность, не менее 200 тестов в час.
Скорость переноса концентрации образца: FIB методом двойной магнитной цепи, D- dimer методом оптического обнаружения, не более 10%
Скорость переноса реагентов:
Методом двойной магнитной цепи: FIB or TT to PT or APTT, не более 10%
Ошибка повторяемости CV менее 3%, наличие.
Оптическое обнаружение: D-dimer to APTT and APTT to D-dimer, не более 10%
Время тестирования: оптический метод D-dimer
20 Тестов /в час; двойной бортовой магнитной метод - PT, APTT, TT, FIB
200 Тестов /в час.
Точность: Относительное смещение анализа свертывания FIB составляет не более ± 10,0%
Относительное смещение фибринолитических свойств D- dimer, не более ±10.0%
Линейный: Коэффициент линейной корреляции для анализа свертывания FIB между линейным диапазоном - 90-650 мг / дл, более 0,98
Коэффициент линейной корреляции фибринолитических свойств D- dimer между линейным диапазоном - 0.2μg/mL-20.0μg/mL, более 0.975
Непрерывное рабочее время, не менее 24ч
Сканер для определения магнитной карты реагентов, наличие.
Анализатор работает с готовыми оригинальными контрольными материалами и калибраторами, предназначенными для прибора, снабженными магнитной картой.
Программы управления анализатора L-J, хранение в памяти анализатора, не менее 50000 точечных данных.
Реагенты готовы к использованию и в жидкой форме, наличие.
Срок годности всех реагентов, подключенных к анализатору, должен составлять не менее 12 месяцев.
Промывочный раствор -1 Cleaning Solution-1, 10 x 15 мл. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора.
Промывочный раствор -2 Cleaning Solution-2. 1 x 2500 мл. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора.
Реагент Протромбиновое время Prothrombin. Time Reagent (PT) 10 x 4. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора.
Реагент АПТВ, APTT Reagent (Ellagic Acid) 10 x 2 мл. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора.
Набор для определения Фибриногена Fibrinogen Assay Kit (FIB) 6 x 4 мл + 1 x 1 мл cal
+ 2 x 75 мл IBS buffer. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора.
Реагент Тромбиновое время, Thrombin Time Reagent (TT) 10 x 2 мл. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора.
Контрольная плазма -1 Coagulation Control Plasma-1 10 x 1 мл. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора.
Контрольная плазма -2 Coagulation Control Plasma-2 10 x 1 мл. Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора.
Авто Кюветы, не менее (1000шт/рулон х5). Каждая упаковка снабжена магнитной картой, совместимой со сканером анализатора.
Автоматическая загрузка кювет в автопогрузчик анализатора одновременно, не менее 1000 одноразовых кювет.
Кювета является одноразовой, не подлежит вторичному использованию.
Система отбора проб, наличие.
Отдельные дозирующие устройства для проб и реагентов с функцией обнаружения уровня жидкости.
Дозатор реагентов с функцией контроля температуры.
Автоматическая калибровка, по 2-6 точкам.
Хранение результатов исследований в памяти анализатора, не менее 50 000 результатов с графикой и данными.