## Лист1
Анализатор СОЭ
Приложение №1
п/н № | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Краткая харектеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Планируемый месяц | Срок и условия поставки
1 | Анализатор СОЭ | Анализатор скорости оседания эритроцитов представляет собой автоматический анализатор скорости оседания, который отображает данные о скорости оседания эритроцитов в мм/час. Прибор выдает неспецифический, количественный результат. Испытания проводятся с использованием образцов крови с ЭДТА (с добавленной этилендиаминтетрауксусной кислотой) или образцов цельной крови, венозной крови или капиллярной крови. Прибор запрограммирован на выполнение самоочистки спустя 15 (пятнадцать) минут бездействия после выполнения анализа последнего образца. Этот процесс длится приблизительно 1 (одну) минуту и задействует около 2,5 мл жидкости iWASH на один цикл очистки. По завершении очистки можно продолжать выполнение анализа в нормальном режиме. Имеет цветной сенсорный экран. Необходимый объем образца для испытания составляет 100 мкл цельной крови (мертвый объем — 500 мкл). Образец должен состоять из цельной крови и находиться в пробирке K3 EDTA или K2 EDTA с антикоагулянтом. Образец крови не должен быть свернутым или гемолизированным (НЕ взбалтывайте образец слишком интенсивно!) Анализ образца должен проводиться в течение 4–6 часов после венепункции или в течение 24 часов при условии его хранения в холодильной камере. Образец необходимо оставлять в условиях комнатной температуры в течение не менее 15 (пятнадцати) минут (если он хранился в холодильной камере). Пробирка размером 13 х 75 мм с прокалываемой крышкой .Пробирка с антикоагулянтом для образцов крови с ЭДТА (с фиолетовой крышкой). Имеет систему загрузки смарт-карты для прибора , рассчитанная на проведение определенного количества анализов . Пробирки со штрихкодом - образцы пациентов автоматически считываются и идентифицируются внутренним устройством считывания штрихкодов при загрузке в прибор. Поддерживаются все распространенные типы штрихкодов лабораторного назначения, включая форматы Code 39, UPC и Code 93. Производительность : 180 тестов в час. Один тест выполняется в течении 20 секунд. Подача тестов по одному ,после 20 секунд подача следующего теста. Имеет устройство для считывание карт с определенным количеством анализов на 10 000тестов,5000тестов, 2000 тестов, 1000 тестов и 250тестов. Наличие сенсорного экрана. Меню имеет Русский язык. Анализатор способен выполнять предварительную очистку и глубокую. Контроль выполняется по двум уровнем : Уровень 1 = 12 мм/ч +- 6 и Уровень 2 = 67мм/ч +- 27 Тип измерения-Фотометрический реоскоп. Внешний принтер в ходит в состав.соединяется с анализатором через USB провод. Имеет первоначальные 50 тестов загруженные в программу,наличие промывающего раствора обьемом 250 мл и пустого контейнера 300 мл. Комплектующие Эксплуатационные условия 10–30 °C, для использования в помещениях, уровень загрязнения − 2. Условия хранения/транспортировки От -20˚ до 60˚ C. Влажность от 15% до 85% (без конденсации). Источник питания. Трансформатор: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц; устройство: 24 В постоянного тока, 2 A. Потребляемая мощность 60 Вт. Частота 50/60 Гц. Категория перенапряжения Категория II. Габариты (Д x Ш x В) 36 x 19 x 24 см 14 х 7,5 х 9,5 дюйма Вес 4,5 кг. Рабочая высота 4000 м. Высота хранения 4000 м. Ограничения.Только для профессионального применения | шт | 1 | 2300000 | 2300000 | Июль | по Заявке Заказчика